About some small effects in magnetic field at observatories Paratunka (Kamchatka, Russia) and Choutuppal (India)

Gvozdarev A.Y.1, Khomutov S.Y.1, Arora K.2, Chandrasekhar P.2

1 Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation FEB RAS, Russia
2 CSIR-NGRI, India

Abstract

For many years, small variations have been observed in the magnetic data obtained at the Paratunka Observatory (PET, IKIR FEB RAS, Kamchatka, Russia) and at the Observatory Choutuppal (CPL, CSIR-NGRI, India). These variations are within the limits defined by the INTERMAGNET standards, but they are quite obvious and require explanation. Such variations at PET include, for example, seasonal fluctuations in the gradient of the total field F inside the absolute pavilion with amplitude up to 0.5 nT and its long-term trend up to 0.1 nT per year, measured by the POS-1 Overhauser magnetometer. Other example is daily fluctuations of F obtained by dIdD GSM-19FD magnetometer with amplitude up to 0.8 nT. At the CPL, diurnal variations of the differences of the Fvar calculated from the total field components H,D,Z of the variometers, and Fscal directly measured by a scalar magnetometer, dF=Fvar-Fscal, are noted. These diurnal variations of dF with amplitude up to 1 nT do not correlate with the temperature of magnetic sensors and electronics. Temperature fluctuations inside and outside the pavilions can be considered as the main cause, and the influence of magnetic susceptibility and its temperature changes can be considered as the mechanism of influence. A set of magnetic micro-surveys were made inside and outside the pavilions at PET in different seasons and the distribution of the magnetic field and its dynamics were studied. The magnetic susceptibility of near-surface rocks in the area of the pavilions was studied under various temperatures (from room temperature to deep freezing), the expected effects in the magnetic field were calculated on models. At the CPL, possible induction effects occurring in the underlying rocks are considered as the cause. Estimation of the possibility to use obtained results in the real practice of the magnetic observatories are made.

The work of A.Y. Gvozdarev and S.Y. Khomutov was carried out within the framework of realization of the State Task No. АААА-А21-121011290003-0, the work of Kusumita Arora and Phani Chandrasekhar are supported by CSIR National Geophysical Research Institute, Ref.No : NGRI/Lib/2023/ Pre-116.

О некоторых слабых локальных эффектах в магнитном поле на обсерваториях "Паратунка"(Камчатка, Россия), и "Чаутаппал"(Индия)

Гвоздарев А.Ю.1, Хомутов С.Ю.1, Арора К.2, Чандрашекхар Ф.2

1 Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, Россия
2 СНПИ-НИГИ, Индия

На протяжении многих лет в магнитных данных, получаемых на обсерваториях "Паратунка"(PET, ИКИР ДВО РАН, Россия) и "Чаутаппал"(CPL, CSIR-NGRI, Индия), наблюдаются небольшие вариации, лежащие в пределах допусков, определённых стандартами INTERMAGNET, которые при этом достаточно очевидны и требуют объяснений. К таким вариациям на PET относятся, например, сезонные колебания градиента модуля F внутри абсолютного павильона с размахом до 0.5 нТл и его многолетний тренд до 0.1 нТл/год, измеряемые Оверхаузеровским магнитометром POS-1, суточные колебания F, полученные с помощью магнитометра dIdD GDM-19FD с размахом до 0.8 нТл и другие. На обсерватории CPL отмечаются суточные вариации разностей модулей Fvar, вычисленных по полным значениям составляющих H,D,Z вариометров, и Fscal, непосредственно измеренных скалярным магнитометром, dF=Fvar-Fscal. Эти суточные вариации dF размахом до 1 нТл не коррелируют с температурой магнитных датчиков и электроники. В качестве первопричины могут рассматриваться колебания температуры внутри и снаружи павильонов, а в качестве механизма воздействия - влияние магнитной восприимчивости и её температурных изменений. На обсерватории PET была выполнена серия магнитных микросъёмок внутри и снаружи павильонов в различные сезоны, исследованы распределения магнитного поля и его динамики. Была изучена магнитная восприимчивость приповерхностных пород в районе павильонов, в т.ч. при различных температурах (от комнатной до глубокого замерзания), на моделях рассчитаны ожидаемые эффекты в магнитном поле. На обсерватории CPL в качестве причины рассматриваются возмож
ные индукционные эффекты, возникающие в подстилающих породах. Сделаны оценки возможности учёта полученных результатов в реальной практике магнитных обсерваторий.

Работа С.Ю.Хомутова и А.Ю. Гвоздарева выполнена в рамках реализации государственного задания № АААА-А21-121011290003-0, работа К. Ароры и Ф. Чандрашекхара поддержана СНПИ-НИГИ, проект № NGRI/Lib/2023/ Pre-116.

1. Введение

Магнитные обсерватории являются одним из важнейших элементов системы мониторинга магнитного поля Земли. Они предоставляют длительные непрерывные ряды данных с высокой точностью и дискретностью. Развитие техники и методов магнитных измерений на обсерваториях ведёт к тому, что растёт качество получаемых результатов, в т.ч. разрешение по полю и времени, долговременная стабильность, устойчивость к внешним воздействиям на аппаратуру [Thomson, 2014]. Однако, при этом увеличивается значение небольших эффектов естественного происхождения, которые не превышают 0.5-1.0 нТл и которые ранее были недоступны для исследования. Кроме того, величина этих эффектов в целом лежит в пределах допусков к современным магнитным данным [Intermagnet Manual - INTERMAGNET Technical Reference Manual. Version 4.6. Edited by Benoit St-Louis} (BGS, Edinburgh, 2012) 92].

В данной работе мы рассматриваем несколько примеров таких эффектов, зарегистрированных на обсерваториях "Паратунка" ИКИР ДВО РАН (Камчатка, Россия) и "Чаутаппал" CSIR-NGRI (Хайдарабад, Индия), которые являются сертифицированными магнитными обсерваториями сети INTERMAGNET. Отметим, что рассматриваемые эффекты не связаны напрямую с проблемами измерительной аппаратуры, таких, например, как зависимость датчиков и электроники магнитометров от температуры, электромагнитные наводки от других приборов, использующихся на обсерваториях, и др. [Khomutov S.Y., Mandrikova O.V., Budilova E.A., Arora Kusumita, Manjula L. Noise in raw data from magnetic observatories // Geosci. Instrum. Method. Data Syst. - 2017. - Vol.6, issue 2. - P. 329–343 (https://doi.org/10.5194/gi-6-329-2017)]. Эти эффекты порождаются локальными источниками и проявляются в магнитном поле, т. е. составляют естественный и объективный результат магнитных измерений. Некоторые аспекты подобных эффектов затронуты в монографиях [Jankowski J., Sucksdorff C., \textit{IAGA Guide for Magnetic Measurements and Observatory Practice} (Warsaw, 1996) 235; Nechaev S.A.]

2. Локальные эффекты в магнитном поле на обсерватории "Паратунка"

Обсерватория "Паратунка" ИКИР ДО РАН расположена на полуострове Камчатка, в 30 км от г. Петропавловск-Камчатский и является самой восточной действующей обсерваторией на территории России. Магнитные наблюдения непрерывно ведутся с 1967 г., накоплен огромный опыт. С начала 2000-х проведится модернизация аппаратуры, позволившая в 2013 г. получить статус обсерватории сети INTERMAGNET. В настоящее время на обсерватории Подробное описание аппаратуры, инфраструктуры, системы наблюдения представлено в [Khomutov S.Y. Magnetic observations at Geophysical Observatory "Paratunka" IKIR FEB RAS: tasks, possibilities and future prospects // E3S Web of Conferences. - 2017. - Vol.20, N02002. - 18p. (DOI: 10.1051/e3sconf/20172002002)].

2.1. Пространственный градиент модуля поля в павильоне для абсолютных наблюдений

Современные стандарты магнитной службы требуют проведения абсолютных наблюдений составляющих полного вектора поля и его модуля. На обсерватории Паратунка модуль F в абсолютном павильоне измеряется с помощью Оверхаузеровского магнитометра POS-1 [Сапунов…], круглосуточно непрерывно в фиксированном месте и в течение нескольких минут на основном столбе, обычно дважды в сутки. Абсолютный павильон — это деревянное строение площадью 3.5х3.5 м, не содержащее магнитных элементов, поднятое на асбестоцементных трубах с заполнителем примерно на 1.2 м над грунтом. Внутри находятся два постамента из стеклоблоков до уровня пола, также стоящие на асбестоцементных трубах.

На рис.1 показаны значения градиента dF между основным столбом (точка 1) и местом постоянной установки POS-1 (точка 2), полученные с июля 2016 г. gradF оценивается как разность F между точками 1 и 2 при переносе датчика туда и обратно. Среднее значение gradF между этими точками составляет около 8 нТл при расстоянии около 3 м. Необходимо отметить, что для его измерений использовался только один скалярный магнитометр POS-1, поэтому возможные аппаратурные систематические погрешности не оказывают влияния на оценки gradF. Неточность установки датчика на точки 1 и 2 не превышает 1-2 мм, эффект из-за неоднородности поля ожидается менее 0.01 нТл. Температура внутри павильона поддерживается стабильной в течение года на уровне +16ºC с экстремальными кратковременными аномалиями от +8 до +30ºC. Таким образом, можно полагать, что наблюдаемые сезонные вариации размахом до 0.5 нТл и тренд -0.06 нТл/год достоверны и не связаны с проблемами магнитометра или помехами электромагнитной природы.

Рис.1. Пространственный градиент gradF модуля поля между двумя фиксированными точками в абсолютном павильоне на обсерватории "Паратунка".

2.2. Вариации магнитного поля в павильоне магнитометра dIdD

Магнитометр dIdD GSM-19FD (GEM Sysytems, Canada), в т.ч. датчик, консоль и блок питания, установлен в небольшом деревянном павильоне размером 2х1 м на постаменте высотой около 20 см над уровнем окружающего грунта (см. [Khomutov, 2017]). Павильон не имеет системы обогрева, только пассивную теплоизоляцию. Поздней зимой и ранней весной он может быть практически полностью укрыт снегом. Внутри и снаружи установлены цифровые термодатчики DS18B20, температура внутри павильона в течение года меняется от -15ºС до +25ºC при размахе суточных колебаний летом до 10ºС.

Регулярные измерения вариаций магнитного поля с помощью dIdD показали, что у магнитометра имеется температурная зависимость, как в угловых составляющих dD и dI, так и в модуле F. В целом температурные коэффициенты близки к тем, которые даются в спецификации на магнитометр разработчиком — до 0.1 нТл/ºC [dIdD Instruction Manual. Release 7.5 – Canada, GEM Systems, 50 p.]. На рис. 2a,b представлены 10-дневные фрагменты минутных значений deltaF - модуля поля F по измерениям dIdD в январе и августе 2021 г. после исключения естественных геомагнитных вариаций по данным магнитометра GSM-90, установленного в павильоне со стабильным температурным режимом. Хорошо видно, что в августе корреляция достаточно высокая, в отличие от января. На рис.2с показаны результаты оценки сдвига между скользящими двухнедельными рядами минутных значений deltaF и температуры в павильоне dIdD и температурного коэффициента.

В целом надежность оценок не очень высокая, однако можно полагать, что имеется значимое отличие влияния температурного режима на измерения dIdD в зимнее время и в другие сезоны. При небольшом объёме внутри павильона ожидается, что все компоненты магнитометра находятся примерно в одинаковых температурных условиях и параметры температурной зависимости будет сохраняться в течение всего года. Поскольку этого не наблюдается, можно предположить существование дополнительного фактора, влияющего на эту зависимость.

2.3. Возможные интерпретации малых магнитных эффектов на обсерватории "Паратунка"

Сезонный характер градиента gradF магнитометра POS-1 и прямые сопоставления результатов измерений dIdD с температурным режимом указывают, что первичным источником описанных выше магнитных эффектов являются вариации температуры. При этом с большой долей вероятности влияние оказывают не температурные условия, в которых непосредственно находятся измерительные элементы магнитометров, а внешняя (уличная) температура и воздействие её изменений на какие-то структуры, обладающие термомагнитными свойствами и создающие постоянное дополнительное магнитное поле. В качестве физического механизма можно рассматривать, например, температурную зависимость магнитной восприимчивости.

2.3.1. Изменения градиента gradF в абсолютном павильоне

Для изучения причин вариаций градиента в абсолютном павильоне была выполнена магнитная съёмка под павильоном и вне его на высоте около 1 м над грунтом. Даты съёмки были близки к экстремумам градиента gradF (см. рис. 1).

 – при минимальном и максимальном значениях grad F. Результаты первой съёмки в ноябре, когда грунт только начал промерзать (с шагом 0.8 м на высоте 1 м) показаны на рисунке. Диапазон изменений поля в пределах площади съёмки оказался довольно большим – около 90 нТл, а само распределение поля довольно неоднородным. Хорошо заметно возрастание поля вдоль восточной и южных стен (связанное с применением магнитных материалов для отмостки) и резкое снижение у лестницы на входе с западной стороны, предположительно связанное с ферромагнитными загрязнением. Несущие и измерительные столбы, видимо, не являются заметными источниками поля (кроме запасного, и возможно, северо-западного), т.к. с ними не связано заметных аномалий.

Рис. 2. Температурная зависимость магнитометра dIdD. (a-b) – фрагменты записей минутных значений вариаций модуля F и температуры внутри павильона dIdD в январе и августе 2021 г.; (с) — параметры температурной зависимости (температурный коэффициент и сдвиг между кривыми), полученный по двухнедельному скользящему окну.

Рис. 3. Распределение модуля F в нТл на высоте около 1 м от грунта в окрестности и под абсолютным павильоном по результатам съёмки 08.11.2022 и 03.04.2023. Красный прямоугольник — стены павильона, метки "1" и "2" показывают места установки датчика POS-1 при абсолютных и непрерывных измерениях.

Для изучения причин вариаций градиента в абсолютном павильоне было решено провести повторную съёмку в его окрестности и под ним – при минимальном и максимальном значении grad F. Результаты первой съёмки в ноябре, когда грунт только начал промерзать (с шагом 0.8 м на высоте 1 м) показаны на рисунке. Диапазон изменений поля в пределах площади съёмки оказался довольно большим – около 90 нТл, а само распределение поля довольно неоднородным. Хорошо заметно возрастание поля вдоль восточной и южных стен (связанное с применением магнитных материалов для отмостки) и резкое снижение у лестницы на входе с западной стороны, предположительно связанное с ферромагнитными загрязнением. Несущие и измерительные столбы, видимо, не являются заметными источниками поля (кроме запасного, и возможно, северо-западного), т.к. с ними не связано заметных аномалий. Разность значений полного вектора между точками, находящимся под абсолютным столбом (точка1) и под точкой нахождения POS-1 (точка 2), была равна -40 нТл, в то время как в павильоне (примерно на метр выше) она составляла +7.6 нТл, то есть имела другой знак. Видимо, градиент поля в павильоне вызван в основном наличием источников поля в несущих конструкциях павильона, а не источниками в подстилающей поверхности.
Тут у меня сомнения… Когда мы вычисляем градиент POS-1, то рисуем такую картинку

Хорошо видно, что после перестановки датчика POS-1 на столб №1 F уменьшается. Это не противоречит распределению поля на твоём рисунке — справа F на уровне +20 нТл, на столбе №1 — на уровне -30 нТл. Т.е. тенденция та же, что и при перестановке датчика с полки на столб — F уменьшается и знак один и тот же. Поэтому, как мне кажется, возможна интерпретация возникновения градиента внутри павильона из-за градиента на грунте.

Рисунок — Распределение полного вектора на высоте 1 м от грунта в окрестности и под абсолютным павильоном по результатам съёмки 7-8 ноября 2022 г. Расстояние между изолиниями 2 нТл. Показано положение столбов для наблюдений (квадраты), опорных столбов павильона (круги), пикетов для измерений (маленькие кружки, число рядом — номер пикета). За нулевой уровень принято значение поля вариометра GSM-19.

Повторная съемка была проведена в начале апреля, когда grad F достиг максимального значения +8.1 нТл и начал уменьшаться. Съемку удалось провести только под павильоном, т.к. колышки, отмечающие положение пикетов, за его пределами еще были скрыты снегом и льдом. Поверхностный слой почвы в несколько см под павильоном уже оттаял, но грунт на глубине еще был замерзшим. Разность значений поля второй и первой съемок показана на рисунке. Видно, что вдоль южной стены поле возросло, а вдоль восточной – понизилось. Предположительно, эти изменения являются результатами неоднородности промерзания грунта. Разность значений модуля поля под точкой 1 и точкой 2 стала -28 нТл, то есть упала по модулю на 12 нТл. Заметим, что одновременно увеличился gradF, то есть стало более сильно проявляться воздействие источника, предположительно расположенного в конструкциях павильона.

Рисунок 9 — Распределение изменения полного вектора на высоте 1 м от грунта в окрестности и под абсолютным павильоном по результатам съёмок 03 апреля 2023 г. и 7-8 ноября 2022 г. Шаг изолиний — 1 нТл.

Исследование магнитных свойств приповерхностных пород
Для изучения магнитных свойств отмостки вокруг абсолютного павильона была взята проба с южной стороны. Измерения магнитной восприимчивости показали повышенное по отношению к местным грунтам значение { χ = ( 8 . 3 +- 1 . 3 ) cdot 10 ^ { - 3 } } , что говорит об использовании для отмостки материалов с несколько усиленными магнитными свойствами. В пробе были обнаружены достаточно крупные обломки щебня, у которого удалось измерить магнитную восприимчивость { χ = ( 34 . 9 +- 0 . 5 ) cdot 10 ^ { - 3 } } . По порядку величины это значение характерно для основных пород. Видимо, их содержание в щебне и обеспечивает усиление магнитных свойств материала отмостки.

Для изучения магнитных свойств грунта вокруг павильона было взято пять проб по профилю к востоку от абсолютного павильона с шагом 10 м. Слой дерна удалялся лопатой, затем из-под него был взят слой почвы и помещен в пластиковый контейнер, который затем был помещен в полиэтиленовый пакет.

Измерения магнитной восприимчивости проводились с использованием измерителя магнитной восприимчивости Bartington MS2K, предназначенного для поверхностных измерений. Во время измерений датчик должен быть прижат к поверхности образца, и его магнитная восприимчивость определяется полем, возникающим при намагничивании образца. Предполагается, что эффективный объем, внутри которого производится измерение, не превышает 20 мм в толщину. Для калибровки прибора используется образец с известной магнитной восприимчивостью, предоставленный производителем, измерения на нем показали совпадение значений с точностью до 1%.

Датчик прижимали к поверхности образца в разных точках по квадратной сетке с шагом, приблизительно равным диаметру датчика. Однократное измерение состоит из трех этапов: измерение на воздухе на расстоянии не ближе 2 см от образца, измерение в прижатом состоянии, повторное измерение на воздухе. Каждый этап длится около 10 секунд. Для каждого образца было проведено 15 измерений, по результатам которых были рассчитаны среднее значение и погрешность среднего значения. Результаты измерений приведены в таблице.

Таблица 1 Магнитная восприимчивость образцов грунта
Probe	Distance to absolute hut, m	Magnetical susceptibility at room temperature χ , 10 ^ { - 3 }	Magnetical susceptibility of frozen examples χ , 10 ^ { - 3 }	Ratio of value for frozen example to value at room temperature
0	5	3.4±0.6
1	15	3.46±0.14	2.62±0.20	0.757
2	25	3.15±0.17	2.38±0.20	0.756
3	35	3.24±0.12	2.41±0.20	0.744
4	45	4.45±0.39	2.71±0.32	0.609

В целом грунт можно охарактеризовать как магнитный: при вертикальной составляющей Z=46 мкТл индуцированное вертикальное поле будет { μ _ 0 J = μ _ 0 χ Z = 150 nitalic n nitalic T } , следовательно, наличие ям, следов траншей (в которых грунт разуплотнен) должно приводить к заметным магнитным аномалиям с амплитудой в десятки нТл. Чтобы проверить это положение, было решено провести эксперимент по измерению магнитного поля до и после выкапывания ямы в почве. Попутно брались пробы грунта на разной глубине, поскольку предполагалось, что магнитная восприимчивость может изменяться в зависимости от глубины. В качестве точки для эксперимента было решено выбрать место, где была взята третья проба (в 35 м от павильона), поскольку значения восприимчивости почвы в нем были промежуточными между остальными.
С помощью оверхаузеровского магнитометра GSM-19W были проведены съемки с шагом 1 м на высоте 0,15 и 1 м - площадки 4 на 4 м с центром в том месте, где была взята третья проба. Использовался GSM-19 обсерватории в качестве эталонного вариометра. Обследование выявило довольно сильную неоднородность поля - около 50 нТл у поверхности почвы, около 25 нТл на высоте 1 м.
Затем в точке отбора третьего образца (в 35 м к востоку от павильона), была вырыта яма. Глубина ямы составляет 1 м, размер в горизонтальной плоскости 0,8 на 1 м. В верхней части разреза находится почва, затем желтый песок, после зеленовато-серой прослойки на глубине 30 см идет слой супеси цвета охры, после тонкой галечной прослойки на глубине 70 см - глина, местами в ней есть камни. Пробы почвы были взяты на глубинах около 20, 40, 60, 80, 100 см. Результаты измерения магнитной восприимчивости образцов показаны в таблице 2. Видно, что магнитная восприимчивость действительно растёт с глубиной: у супеси цвета охры она слегка повышена по сравнению с образцами, взятыми у поверхности, а у глины возрастает в разы.

Таблица 2. Магнитная восприимчивость образцов грунта, взятого на разных глубинах.

	Depth, cm		Magnetical susceptibility χ , 10 ^ { - 3 }
1	0	sand	3.24±0.12
2	20	sand	3.99±0.10
3	40	sandy loam of ochre color	4.72±0.39
4	60	sandy loam of ochre color	4.00±0.18
5	80	light yellow clay	8.47±0.55
6	100	light yellow clay	8.28±0.83

Затем была проведена повторная съемка площадки на высотах 0.15 и 1 м т в соответствии с ранее разработанной методикой. По результатам измерений было построено распределение разности модуля поля до и после выкапывания ямы, показанное на рисунке 2. Разность в результатах съёмок до и после рытья ямы выявила изменение поля на +10/-80 нТл на высоте 0,15 м и на +1/-10 нТл на высоте 1 м. Положительная аномалия расположена к северу от ямы, отрицательная - к югу с центром на южном краю ямы.

Рисунок 2 - Распределение разности модуля поля до и после рытья ямы: слева – на высоте 0..15 м над землей, справа - на высоте 1 м над землей

Эффекты влияния температуры на магнитную восприимчивость грунта

Чтобы изучить влияние температуры на магнитную восприимчивость грунта, образцы были заморожены в морозильной камере. Затем образцы были взяты из нее для измерениц и помещены на улицу, где утром температура была уже отрицательной (измерения проводились в октябре). Далее их по одному вносили в здание и проводили измерения магнитной восприимчивости. Температуру контролировали с помощью термометра, помещенного в углубление в образце, которое было сделано с помощью медного гвоздя. Особое внимание было уделено плотности контакта датчика с образцом — датчик помещался в лунки от прошлых измерений, которые сохранили свою форму, при наличии мусора (песчинок, льда) он удалялся из лунки. Результаты измерений показаны в табл.1. Как видно из неё, измерения в трех образцах составляют 74-75% от магнитной восприимчивости при комнатной температуре. Такое совпадение, по-видимому, можно рассматривать как свидетельство того, что усилия по обеспечению плотного контакта образцов к датчику принесли свои плоды.
Как видно из таблицы, измерения показывают, что поверхностный слой грунта значительно уменьшает свою магнитную восприимчивость при замораживании. По-видимому, это связано с эффектом разуплотнения грунта во время замерзания, но само по себе это снижение слишком велико, поскольку даже для льда плотность изменяется всего на 10%. В почвах разуплотнение обычно составляет порядка 1% - соответственно, мы можем ожидать изменения магнитной восприимчивости до аналогичных значений. Причины таких сильных изменений не совсем ясны.

Тем не менее, наши эксперименты указывают на снижение магнитной восприимчивости почвы при ее замерзании. В случае охлаждения почвы зимой это должно привести к образованию "размагниченного" слоя почвы, прошедшего через точку замерзания. Если промерзание происходит неоднородно, например, из-за различий в толщине снежного покрова в разных точках (под павильоном слой снега обычно тоньше), это может привести к образованию горизонтального градиента намагниченности почвы и появлению градиента поля, который будет зависеть от температура почвы

На рисунках ниже приведено распределения вертикальных компонент геомагнитного поля в окрестности аномалий, формируемых за счет высокой магнитной восприимчивости грунта, построенные при помощи пакета pdetool MATLAB. Видно, что на высотах около 1м амплитуда аномалий составляет десятки нТл.

Рисунок Модельное распределение вертикальной компоненты магнитного поля в окрестности насыпи около южной стены абсолютного павильона. Принято, что магнитная восприимчивость материала насыпи равна 0.009, а магнитная восприимчивость грунта 0.0025. Изолинии проведены через 5 нТл. Видно, что на высоте 1 м насыпь создает магнитную аномалию более 10 нТл.

Рисунок — Модельное распределение вертикальной компоненты поля в окрестности ямы глубиной 1 м и шириной 0.9 м, выполненной в грунте с магнитной восприимчивостью 0.0025. Изолинии проведены через 5 нТл. На высоте 1 м амплитуда аномалии более 20 нТл.

Выводы
1. Обнаружено наличие приповерхностных аномалий вокруг абсолютного павильона, связанных с относительно высокой магнитной восприимчивостью гравия, применявшегося при создании отмостки павильона
2. Магнитная восприимчивость грунтов в окрестности магнитной обсерватории может вызывать пространственные аномалии при закладке постаментов, копке ям и траншей
3. Магнитная восприимчивость грунтов нелинейно меняется при их замерзании. Это может приводить к зависимости напряженности аномального поля от температуры грунта, которая в свою очередь, сложным образом зависит от температуры воздуха, теплового сопротивления павильона и покрывающего грунт снега.
Тут сложности…